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請購編號:             
一、施工地點、範圍：

地點：15館特氣室。(如附件所示)
範圍：15館廠務特氣室重量傳送器校正。

依據:114年9月30日實驗室使用之溫室氣體秤重設備定期校正宣導會議內容，溫室氣體計量儀表需進行每年度校正並將結果上傳儀校系統管制。
15館含有裝置溫室氣體鋼瓶之氣瓶櫃列表如下:
[image: image1.emf]項次 名稱 供氣

壓力傳訊器數量

(PT)

重量磅秤數量

(LC)

1

NF

3

氣瓶櫃 2

2 N

2

O 氣瓶櫃 2

3 CHF

3

氣瓶櫃 1

4 SF

6

氣瓶櫃 2

5 CF

4

氣瓶櫃 1


二、施工規範：

(一)工作內容：
     本工程主要內容為15館特氣室氣瓶櫃重量、壓力傳送器校正
     包含以下項目：
1. 重量傳送器單一磅秤使用地磅砝碼分別施作20kg、40kg、60kg、80kg比對校正。
2. 以上鋼瓶拆卸與管路沖吹作業得標廠商須會同業主共同作業。

(二)安全措施：
1. 本工程承攬商施工人員，任何時間到達，均需先會同本案承辦人一起
  至現場，獲得同意才可動工。
2. 保養前廠商應確實與業主討論，並提供安裝程序、及相關作業、注意
  事項及供應要求。

3. 廠商在完工之後，若業主對其系統認為有危險之虞，要求配合改善時，廠商不得藉故拖延或置之不理，倘有因廠商的過失而造成業主之損失或人員的危害時，業主有權利要求廠商做出合理的賠償。

4. 因施工安全考量，施工人數至少二人(含)以上。

(三) 一般規定：
1. 欲參與此項工程之廠商，務必於開標前，協同業主之負責工程師會勘現場，在完全了解現場之實際狀況與相關需求後，方有參加競標之資格。

2. 本施工說明書如有未詳盡事宜，悉依業主指定負責人指示與現場之實際   

  狀況為依據，承包商應事先勘察現場對施工範圍徹底瞭解，日後承包  

  商不得藉任何理由推諉或要求給於補償與加價。
3. 本次工程所有含括之施工範圍與項目，其施工規範與規格皆需符合相關法規之要求。

4. 所有工程的施工時程需配合業主的需求時間（如假日施工），必要時須加班完成，廠商不得提出追加經費之要求。

5. 本工程為責任施工，規格說明僅供承包商估價及施工之參考。

6. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商    

  施工時破壞，廠商須負責修復。

三、環境危害說明:

除作業之主要工程範圍外，嚴禁任意操作、碰觸其他機台及器具和閥件。氣體管路拆卸與安裝作業進行前，為確保現場人員安全，需事先向本工程之負責工程師確認現場氣體供應狀況，方可拆裝。

四、施工安全衛生注意事項：(如活電作業、高架作業、油漆等，其餘參閱工程會議)
1. 安裝前，廠商應確實與業主討論安裝程序，避免危險之發生。

2. 施工廠商在施工時須自備清潔工具，特別是在潔淨室內工作時，務必自備潔淨室專用吸塵器，本所不另行提供。

3. 廠商於施工期間須於施工地點設置告示牌，載明施工廠商、施工日期、施工性質、聯絡電話、負責人、廠務負責人等，且監工人員需於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

4. 所有因此項工程之施工所產生的廢棄物與垃圾，廠商需負責清運與處理，不得遺留於現場。

5. 承包廠商在工程合約期間，必須無條件遵守本所之工業安全相關規與工安措施，工作現場作業人員需接受本所工安人員之督導與約束。
6. 工程期間施工人員人身與工程設施保險由承包商負責。
7. 工作場所禁煙、檳榔、維士比及其他含酒精成分飲品，吸煙，
   飲食至指定場所。禁止酗酒、賭博等不良行為。

五、驗收規定：

1. 提供校正前與校正後數值測試記錄報告一份。
2. 提供完工報告書一份。

六、保固期：

1. 無。
七、完工期限：

需於 115年 11月30日前完工。
八、附件：

施工區域
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