浮動平台姿態、錨碇繫纜張力擷取

系統整合作業與水槽測試報告

採購規範書

採購案號：

目錄

一、目的及用途	2

二、工作內容與規格	2

三、檢驗/驗收標準	3

四、工作查核點	3

五、付款方式	3

六、其它事項	3

七、廠商資格	4

一、目的及用途

本工作係進行「115年度複合式海域示範樞紐及維運技術」計畫模型機組開發與水槽試驗項目中，浮體運動行為與錨碇纜繩張力量測項目之資料擷取系統整合作業，用以驗證實驗模型設計的水動力特性。採購標的為浮動平台姿態、錨碇繫纜張力擷取系統整合作業與水槽測試報告。

二、工作內容與規格

浮動平台姿態與錨碇繫纜動態張力擷取系統整合作業，擷取資訊包含：

- 輸出訊號為0 ~ 10VDC之顯示器，擷取紀錄解析度優於1/1000 - 四組。

- IP68防水型水下張力計，量測範圍0 ~ 20 kg - 四組。

- 角度編碼器（防護等級IP66）解析度優於0.2度，與其資料截取紀錄 - 四組。

- 陀螺儀（本院提供）之資料截取紀錄 - 一組。

• 將資料訊號及控制整線以整合至機盒（防護等級IP68）內，並設置於水上擺臂平臺之上。

• 機盒整體包含額外設計製作固定支架。

• 將機盒內資料訊號，傳遞至岸上移動平台電腦（本院提供）內。

• 資料截取軟體依照電腦（本院提供）設計規劃，確保完整適用性。

• 軟體功能：

- 個別感測器的單位設定、量程設定、偏置歸零設定、解除偏置歸零設定。

- 全部傳感器的一鍵偏置歸零設定、一鍵解除偏置歸零設定。

- 資料截取率統一設定10Hz。

- 配合本院進行浮動平台相關感測器架設與水槽試驗，產出數據量測分析報告 - 一份。

三、檢驗/驗收標準

| 驗收標準項目 | 驗收標準/報告 |
| --- | --- |
| 1.控制機櫃、工業電腦架設與測試軟體整合作業 | - 軟體執行檔案一份 - 軟體授權金鑰一份 - 使用手冊一份 |
| 2.水槽數據量測 | - 數據量測分析報告一份 |

四、工作查核點

| 項目 | 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 水槽試驗數據量測與分析報告 | 115年11月30日前 |  |

五、付款方式

| 項目 | 驗收項目 | 預定日期 |
| --- | --- | --- |
| 完成後一次付款 | 完成分析報告，並提供相關驗收資料，經本院驗收合格後，支付款項。 | 115年11月30日 |

六、其它事項

- 因本案屬於研發測試案，若有變更功能需求，廠商需配合本院需求進行設計修改變更。

七、廠商資格

無