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採購規範書
品名： MWG-C360 / 客製化微波電源供應器 

案號： A532004611 
設備安裝環境需求如下：

電源需求：3相220 VAC、60 Hz、20 A

安裝地點需具備一般實驗室通風環境

設備採氣冷式散熱，須保留足夠進、排風空間

廠商須確認設備運轉時之散熱需求及安全性
1. 規格/功能需求

MWG-C360 / 客製化微波電源供應器
設備規格如下：
	項目
	規格

	型號
	MWG-C360或同等品

	輸出功率
	300-3600 W

	工作頻率
	2450 MHz

	通訊介面
	RS-485

	冷卻方式
	氣冷式

	燈絲電壓
	3.2-4.6V 可調

	燈絲電流
	10-20A

	驅動能力
	可同時驅動3組1200 W磁控管

	輸入電源
	3 Phase，220 VAC，60 Hz，20 A


功能需求：
1. 可同步控制3組微波發射模組。 

2. 具備RS-485通訊功能，可供外部控制系統整合。 

3. 具備異常保護功能（過電流、過溫度等保護機制）。 

4. 可長時間連續運轉。

2. 安裝/測試要求

廠商應於設備到貨後7日曆天內完成安裝及測試。

3. 檢測/驗收標準

設備驗收須符合下列項目：

	驗收項目
	驗收標準

	設備型號
	符合採購規範

	設備數量
	符合採購數量

	外觀檢查
	無明顯損傷

	電源功能
	正常啟動

	RS-485通訊
	正常

	三組磁控管驅動
	可同步運作

	氣冷系統
	正常運轉

	連續運轉測試
	連續運轉30分鐘以上無異常


驗收方式：

1. 依本規範逐項驗收。 

2. 經需求單位確認符合規格後始完成驗收。

4. 交貨期

115/11/13前需完成交付。

5. 保固 

保固期限：驗收合格日起12個月。

保固內容：

    保固期間內免費維修。

非人為因素造成之故障由廠商免費處理。
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