LAB 2 廢氣分析儀與定容取樣系統年度大保養內容

一、MEXA分析儀採樣系統清潔耗材更換
二、CVS採樣系統清潔耗材更換
三、溫度校正、壓力校正，流量精度、分析儀暖機測試
四、自動校正、反應速度、重覆性、NO~NOx轉換效率、漂移測試
五、十點線性，干擾影響試驗，C3H8回收測試、文氏管係數校正
	六、操作功能檢查(MEAS、PURGE，Read/fill Bags，Calibration)
七、維護報告書一份
八、VETS系統備份和氣象站檢查。
九、年度保養耗材明細與數量如下列:

	1. MEXA-7200耗材 
	
	
	

	unit
	item
	parts
	spec.
	New P/N
	Q'ty

	SHS
	Oil catcher
	O-ring
	P22 FPM
	3030049433
	2

	
	
	Filter seal
	FPM 60
	3200082415
	1

	
	
	Fitting
	FPM
	3200082490
	1

	
	EX-70D
	Diaphragm
	EX-70D (2 pcs.)  
	3200044051
	1

	
	
	Valve set      
	EX-70D(4pcs.)  
	3200044052
	1

	
	
	P-16
	EX-70D
	3200043699
	1

	
	D filter
	F holder
	　
	3200082561
	1

	
	　
	O-ring G
	JISW1517 No.9 NBR
	3200082140
	1

	
	　
	L joint
	FPM 70 deg 6D/3D R2
	3200082505
	2

	
	　
	Fitting2
	6mmX5mmL
	3200082483
	1

	
	Peristaltic pump
	Tube
	For SR25-10UPM
	3200082228
	2

	
	Cooler
	Radiator coolant
	2 liter
	3200043892
	1

	
	Drain Pump
	Plunger sheet
	For MV-12-PA,FPM
	3200082189
	1

	
	
	Sheet Packing
	For MV-12-PA,FPM
	3200082124
	1

	
	
	O-Ring 
	For MV-12-PA,FPM
	3030053468
	1

	
	
	Diaphragm+Valve
	For MV-10MT
	3200082221
	1

	
	Filter
	Air filter 3 u
	For Purge inlet/with base
	3200044255
	1

	
	
	Filter
	DFU9922-05-DQ
	3030021559
	1

	
	
	Teflon Sheet
	For Drain Sensor
	3200082697
	6

	
	SV Panel
	Eye glass O-ring
	For NHV-3.5
	3030053472
	2

	ANR
	Rear panel
	Poloplate filter
	OD30mm
	3200082289
	2

	
	
	Filter packing
	FPM
	3200082592
	2

	
	
	O-ring
	JISB2401 P10 (FPM)
	3030053411
	20

	
	
	Filter
	SUS Net 100mesh
	3012235471
	12

	
	CLA-720A
	DO Catalyst
	D26X50L
	3200082645
	1

	
	
	DO packing(1)
	For CLA-720A
	3200082603
	1

	
	
	DO O packing(2)
	For CLA-720A
	3200082701
	1

	
	
	Capillary
	SA-361-J
	3014056163
	1

	
	
	　
	SA-870-J
	3200082863
	1

	
	
	COM catalyst
	COM-03
	3200082890
	1

	
	
	Filter
	8D 1.5-1.8 micron
	3200082475
	2

	
	
	COM O ring
	P-10 FPM
	3030053411
	2

	
	
	COM filter
	Filter P-8
	3200045223
	2

	
	
	Packing
	for Solenoid valve
	3200082238
	4

	
	
	O-ring
	for Needle valve
	3200082242
	1

	
	
	Filter
	for OGU-1
	3200082204
	2

	
	
	O-ring (P4)
	for OGU-1
	3030049452
	2

	
	FIA-720
	Charcoal Filter
	F-700
	3200082881
	1

	
	
	O-ring
	S-15
	3030049451
	2

	
	
	W O-ring
	For ADV-2-5 (FPM)
	3030053472
	2

	
	
	Packing
	for Solenoid valve
	3200082238
	2

	
	
	Capillary
	SA-070-J
	3200082891
	1

	
	GFA-720
	Column set
	Pre&Main
	3200082889
	1

	
	
	Capillary
	SA-500-J, CAP-1
	3014056176
	1 

	
	
	Charcoal Filter
	F-700
	3200082881
	1

	
	
	Packing
	for Solenoid valve
	3200082238
	2

	SVS
	Sample line                              solenoid valve                          (SVX-X)
	Spring
	for filter fixing
	3012248892
	6

	
	
	Filter
	SUS Net 100mesh
	3012235471
	20

	
	
	O-ring (P12)
	JISB2401 P12 (FPM)
	3030049437
	4

	
	
	Capillary
	SA-500-J
	3014056176
	1

	　
	　
	Eye glass O-ring
	　
	3030053472
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. CVS-7100耗材
	
	
	
	

	unit
	item
	parts
	spec.
	　
	Q'ty

	ESU
	Oil catcher
	O-ring
	P22 FPM
	3030049433
	2

	
	
	Filter seal
	FPM 60
	3200082415
	1

	
	
	Fitting
	FPM
	3200082490
	1

	
	EX-70D
	Diaphragm
	EX-70D (2 pcs.)  
	3200044051
	1

	
	
	Valve set      
	EX-70D(4pcs.)  
	3200044052
	1

	
	
	P-16
	EX-70D
	3200043699
	1

	
	Da-40S
	Filter for DA-40S
	　
	3200082246
	1

	
	
	Packing for DA-40S
	　
	3200082247
	1

	
	
	Diaphragm ass'y
	　
	3200082250
	1

	
	
	Valve ass'y
	　
	3200082245
	1

	
	Mixing
	Air filter
	ASTL-50-60E
	3200839866
	1

	
	
	Air filter
	FH-100PE-10
	3200544186
	1

	
	VFM/CFV
	O-ring
	JISB2401 V-100FPM
	3200082121
	6

	
	
	O-ring
	JISB2401 P-100FPM
	3200082122
	3

	
	
	O-ring 
	JISB2401 P-11, 10pcs/set
	3200043744
	1

	
	
	O-ring
	JISB2401 P-5FPM
	3030053469
	2

	
	
	Rubber Tube
	Upper,DIA122*DIA116*80
	3200082537
	4

	
	
	Connect Tube
	Lower For CFV Case
	3012188892
	4

	
	
	Disc Packing 
	MV-17
	3200082172
	2

	
	
	O-RING, P20 
	MV-17 
	3030053401
	2

	
	
	Rubber Sheet
	MV-17
	3200082170
	2

	
	
	O-ring P-12.5
	MV-17
	3030053834
	2

	
	　
	Packing
	4B inner pipe
	3200082380
	2

	
	
	Packing
	6B ESU outlet
	3200082382
	1

	
	
	Packing
	Cap packing(D250xD275x4T)
	3200082427
	1

	
	
	Packing
	Packing (3 1/2B)
	3200082399
	1

	
	
	Packing
	Packing      (4B)
	3200082661
	2

	
	
	Rubber tube
	D126xD116x79L
	3200082538
	2

	
	
	Meter Cali. & RP
	volt&TEMP
	　
	1

	BSU
	Solenoid valve  unit for Bags          
	Plunger Sheet
	For MV-9A,FPM
	3200082123
	19

	
	
	Sheet Packing
	For MV-9A,FPM
	3200082124
	22

	
	
	Disk Packing
	For MV-9A,FPM
	3200082125
	19

	
	
	O-ring 
	JISB2401 P-9,(5pcs/set)
	3200082171
	5

	
	
	Sheet 
	JHSR-076 V-4*3
	3200082171
	6

	
	
	3 Micro Filter
	With base
	3200044255
	1

	
	
	Air filter
	SF-3000-8-B
	3200082209
	1



