前驅物洩漏偵測器 BTBAS & Tert-Butylamine規格
1.BTBAS & Tert-Butylamine 偵測器 
偵測範圍: 約0 ~ 15 ppm 感應器壽命: 3~5 年 精確度: +/-5 % 全刻度. 
反應時間: T90%< 30 秒 採樣方式: 擴散式 操作溫度: 0 ~ 40℃ 
操作濕度: 5 ~ 95% RH 電源需求: 24VDC, 10 W 
提供如下文件: A製造原廠測試報告  B偵測器校正報告  C使用標準氣體校正,分析精度+/-2%  D電子磅秤的追溯報告要依ISO Guide 98-3經TAF認證的校正實驗室出具的校正報告 E標準氣體供應商要依ISO/IEC 17025經 TAF 認證之氣體分析實驗室 F承攬商要依ISO/IEC 17025 經 TAF 認證之偵測器校正實驗室 G承攬商需有ISO9001認證
2. 控制盤包含 單點顯示濃度 數位錶頭LED 顯示器: 0 到 199.9 %(可調) 盤內含配線/五金零件/Relay/端子台/電源供 應器等 警報第一段: 黃燈 警報第二段: 紅燈/蜂鳴器 校正隔離按鈕/系統重置按鈕 
3.安裝包含 鐵氟龍管 2芯電源線 3芯隔離訊號線 工程五金零件，配合USER場域安裝完成 
