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[bookmark: _Toc159509253]一、目的
委託廠商針對本院指定之結構量測對象進行結構應變監測迴路設計，內容包含應變感測迴路規劃、量測模組與周邊配件之整合、系統設定及功能測試，建立具8通道應變／電壓量測能力，並以多通道CAN bus記錄器主機進行資料擷取與儲存之監測迴路，作為後續結構健康監測、載重反應分析及設計驗證之基礎。
[bookmark: _Toc159509254]二、工作內容
廠商應依本院提供之量測對象、量測點位及量測需求，完成應變監測迴路之規劃設計，並提供符合規格之應變／電壓量測模組及相關配件，以及CAN bus資料記錄器主機與擴充模組，完成系統整合、校驗與功能測試，交付設計圖說、測試報告及操作文件。各工作項目詳細規格如表1。
表 1、工作項目及規格表
	項目
	規格/需求
	數量
	備註

	監測迴路規劃設計
	· 依量測點位與量測目的選定應變計橋式組態（全橋、半橋、1/4橋）
· 量測點位配置、訊號配線、接地
	1式
	須經本院審查認可

	應變／電壓量測模組
	· 通道數：8通道（含）以上
· 輸入範圍：電壓±5 mV～±10 V；應變±2 mV/V～±1000 mV/V
· 支援全橋、半橋、1/4橋及1/4橋120 Ω組態
· 取樣率：最高1 kHz（含）以上
· 頻寬（-3 dB）：190 Hz（含）以上，具抗混疊濾波器
· 解析度：16 bit（含）以上
· 感測器激發電壓：2.5、5、10、12、24 V可選
· 工作電壓：10～50 VDC
· 工作溫度：-40 ℃～85 ℃
· 傳輸介面：CAN bus
	1組
	新品；或同等品以上

	訊號連接盒
	· 與量測模組相容之D-sub訊號連接盒，供應變計及感測器接線轉接使用
	4組
	新品；與模組同廠相容配件

	系統整合與功能測試
	· 完成量測模組、訊號連接盒、CAN bus集線器及資料記錄器之連接及參數設定
· 進行各通道零點平衡及校驗，並完成各橋式組態量測、通訊及資料記錄儲存功能測試
· 提供測試紀錄及測試報告
	1式
	於本院指定地點執行

	技術文件
	· 提供原廠型錄／規格書
	1份
	電子/紙本資料
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	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	量測模組及配件
	品項、數量及規格符合表1，檢附原廠型錄／規格書及出廠證明，外觀無損傷

	系統整合與功能測試
	於本院指定地點完成8通道應變量測、通訊及資料記錄功能測試，提供測試報告

	結案文件
	提供測試報告、操作手冊
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四、其它事項
(1) 表1所列規格為最低需求，廠商得提供同等或優於該規格之產品，並應檢附規格比對資料供本院審查。
(2) 承包商須配合工研院的時間與地點不定期進行專案討論，並提供專業建議，協助解決監測迴路配置、感測器選用及現地安裝等問題。
(3) 硬體設備自驗收合格日起保固12個月；保固期間內非人為因素之故障，廠商應負責免費維修或更換。
(4) 廠商應提供原廠技術支援管道，於本院提出技術問題後3個工作天內回覆。
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	項目
	日期
	備註

	工作計劃書
	簽約後2周內
	提供電子檔報告

	設備交貨及結案報告
	12月10日繳交
	提供電子檔報告
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	項目
	驗收項目
	預定日期

	一次付清
	完成全部工作項目並經本院驗收合格後，給付契約價金100%款項。
	驗收合格後依本院付款作業撥付
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